## 清单
需求清单
序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价（元） | 主要功能或目标 | 需满足的要求
1 | -20℃低温冰箱 | 1 | 15800 | 用于储存酶、抗体、蛋白质分子量标记物等 | 有效容积≥270L、温度范围：-10℃～-25℃可调，控温精度1℃、直冷，具备开门报警、断电报警、温控失效报警、传感器故障报警等多重声光报警功能、可上锁、带内门、配备断电保护、LED数字显示
2 | 冰箱 | 1 | 1599 | 用于储存培养基、血清、PBS等 | 有效容积≥200L、风冷、温度范围：2℃～8℃、LED数字显示
3 | 超低温冰箱 | 1 | 56700 | 用于长期储存生物样本（细胞、组织、微生物等） | 立式、有效容积≥600L、温度达-80°以下、带声光报警系统(开门、断电、电压异常、传感器故障、电池电量低、冷凝器散热差、系统故障等)、带安全锁、带内门、配备断电保护、带温度显示
4 | 液氮罐 | 2 | 12258 | 用于长期储存原代细胞、干细胞等 | 容积在50L以上、配3个以上提桶、带储存盒、液位温度监控、多重报警系统、安全锁
5 | 层析柜 | 1 | 26000 | 用于层析实验及试剂暂存 | 有效容积≥1000L、温度范围4-25℃、双门结构、门带玻璃观察窗及照明灯、配4层以上可调不锈钢隔板
6 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 56800 | 用于细胞培养 | 有效容积≥170L、180℃干热高温灭菌、开门30s关门后10分钟内温度及CO2浓度恢复至标准、未关门报警、标配3层以上隔板
7 | 生物安全柜 | 1 | 55294 | 用于有生物危险性的实验操作 | A2级、70%气体循环，30%外排、可容纳双人操作、双风机双过滤器、紫外线消毒、门限位报警、气流波动报警、过滤器破损/寿命报警
8 | 全波长酶标仪 | 1 | 50000 | 用于定量光学检测（标志物、代谢产物等） | 测定范围：0-4.000 OD、波长范围：190nm-1000nm、波长精度：≤±1nm、多模式分析软件（含定性/定量分析、动力学、光谱扫描等功能）、具备孵育功能，控温范围室温+5℃~45℃，精度±0.5℃
9 | 漩涡振荡器 | 2 | 768 | 用于快速混匀离心管内液体 | 转速可调、适配多种规格离心管
10 | 电动大容量移液器 | 2 | 4000 | 用于快速转移大量液体 | 适用1ml～100ml玻璃及塑料移液管、吸液速度可调、内置疏水性过滤器及防倒吸阀、可显示速度档位和电量
11 | 恒温水浴锅 | 2 | 704 | 用于培养基复温、样品解冻等 | 内胆容积≥4.9L、双孔、控温范围：RT+5℃～99℃、具备防干烧保护功能、温度报警、可定时
12 | 掌上离心机 | 1 | 1020 | 用于收集管壁液体 | 最高转速4000rpm以上、适配多种规格离心管
13 | 研究级倒置荧光显微镜 | 1 | 37600 | 用于细胞形态观察 | 模块化无限远光学系统、铰链式双目观察筒、配3个以上物镜、B、G、U三色荧光通道、成像系统带830万像素以上科学级CMOS相机、≥1080P分辨率高清显示屏、多功能可拆卸载物台
14 | 废液抽吸器 | 2 | 1200 | 用于处理实验废液 | 废液瓶容量≥4L、与废液接触部件均可高压蒸汽灭菌、带液位监测
15 | 脱色摇床（翘板款） | 2 | 1960 | 用于WB实验专用摇床 | 倾斜角度可调或固定7±2°、速度范围：10～80rpm、带定时功能
16 | 脱色摇床（水平款） | 2 | 1960 | 用于凝胶染色通用摇床 | 振幅≥10mm、速度范围：20～240rpm、带定时功能
17 | 金属低温实验配液恒温模块 | 10 | 680.7 | 用于配制对温度敏感的试剂 | 可耐受常规消毒液擦拭、可耐高压灭菌、可适配多规格离心管
18 | 翻转混匀仪 | 2 | 1960 | 用于离心管长时间混匀 | 四维旋转混合、转速可调、适配1.5ml～50ml多种规格离心管
19 | 试剂柜 | 2 | 3000 | 用于安全存放危险化学品（有机溶剂、腐蚀性试剂等） | 冷轧钢板或优质PP板、配备自动/手动排风系统、柜底带防泄漏盛漏槽、可存放≥150瓶500ml试剂
20 | 超纯水仪 | 1 | 87000 | 用于制备超纯水 | 自来水直接进水、水质达标（电阻率≥18.2 MΩ·cm @25℃、TOC≤30ppb、细菌≤1 CFU/100ml、颗粒(＞0.22μm)＜1个/ml、具备滤芯更换提示功能、产水量：≥10L/h
21 | 微量高速冷冻离心机 | 1 | 59000 | 用于常规生物学实验离心 | 最高转速≥15000rpm，步进≤100rpm、温度范围：-20℃～40℃，精度：±1℃、定时范围：30s～99min及连续运行（HOLD）、超速、过温、双门锁、不平衡保护、状态自诊断、配多转子
22 | 通用高速冷冻离心机 | 1 | 126000 | 用于常规生物学实验离心 | 最高转速≥20000rpm、温度范围：-20℃～40℃，精度：±1℃、定时范围：30s～99min及连续运行（HOLD）、不平衡保护、超速保护、超温保护、电子门锁、配多转子
23 | 大容量高速冷冻离心机 | 1 | 194000 | 用于常规生物学实验离心 | 最高转速≥25000rpm、温度范围：-20℃～40℃，精度：±1℃、定时范围：30s～99min及连续运行（HOLD）、不平衡保护、超速保护、超温保护、电子门锁、配多转子
24 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 350000 | 用于对扩增的核酸片段定量分析 | 样本通量：96孔，可适用0.2ml单管、8联管、96孔板、检测通道≥6通道，支持多重荧光检测、配套多模式分析软件（绝对定量、相对定量、多重定量、熔解曲线分析、高分辨率熔解曲线分析）、温度范围：4℃～105℃、温控精度：≤±0.1℃
25 | PCR仪 | 1 | 63000 | 用于核酸片段扩增 | 样品容量：96×0.2ml，兼容单管、8联排管和96孔板、温度范围：4℃～105℃、梯度温差范围≥30℃、可存储≥100个用户程序
26 | 自动细胞计数仪 | 1 | 65000 | 用于活死细胞计数 | 输出参数包含总细胞浓度、活/死细胞浓度、细胞活率、平均细胞直径；计数浓度范围：1×10⁴～3×10⁷个细胞/ml、≥4X或10X光学放大
27 | 电子精密天平 | 1 | 1200 | 用于常规称量(1/100) | 最大量程≥120g、可读精度≥1mg、重复性误差≤±1mg、线性误差≤±2mg、稳定时间≤3s、秤盘尺寸≥Ф80mm、标配玻璃防风罩
28 | 电子分析天平 | 1 | 17000 | 用于精密称量(1/10000) | 最大量程≥120g、可读精度≥0.1mg、重复性误差≤±0.1mg、线性误差≤±0.2mg、稳定时间≤3s、秤盘尺寸≥Ф80mm、四面防静电涂层玻璃防风罩
29 | 多参数溶液测量仪 | 1 | 20000 | 用于测定溶液ph、电导率等 | 测量参数包括pH/pX、离子浓度、mV/ORP、电导率、电阻率、TDS、盐度、溶解氧、溶解氧饱和度、温度；pH/pX测量范围：-2.000～20.000，精度±0.01；mV测量范围：-2000.0～2000.0mV；电导率测量范围：0.000μS/cm～1000mS/cm；溶解氧测量范围：0.00～50.00mg/L，精度±0.30mg/L；温度测量：-5.0℃～130.0℃，精度±0.1℃
30 | 单道可调移液器 | 2 | 15000 | 用于定量移取液体 | 每套含三支不同量程（微量量程：0.1～10μl、常规量程：2～200μl、大容量量程：100～1000μl）、可整支高温高压灭菌
31 | 电动辅助吸液器 | 2 | 8400 | 用于快速定量转移液体 | 适用1ml～100ml玻璃及塑料移液管、吸液速度可调、内置疏水性过滤器及防倒吸阀、可显示速度档位和电量
32 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 9600 | 用于器皿消毒、样品烘干 | 有效容积≥100L、控温范围：RT+10℃～200℃、温度分辨率：0.1℃、温度波动度：≤±1℃、定时范围：0～9999min、带玻璃观察窗
33 | 制冰机 | 1 | 26500 | 用于提供洁净碎冰用以样品临时保温 | 制冰量≥130kg/天、储冰量≥28kg、冰块形状：雪花碎冰、自来水直接进水、
34 | 超声波清洗仪 | 1 | 5000 | 用于实验器皿清洗 | 容量≥10L、超声频率≥40kHz、超声功率：≥300W、温度控制：室温～80℃、具备水位保护功能、可定时
35 | 全自动高温灭菌器 | 1 | 48000 | 用于高压蒸汽灭菌 | 容积≥100L、内腔尺寸：≥Φ386×860mm、设计压力：-0.1～0.28MPa、灭菌温度范围：105℃～138℃、蒸汽零外排、超温保护、超压保护、断水保护、电子安全门锁、可存储≥3种预置灭菌程序
36 | 蛋白电泳设备 | 2 | 21400 | 用于蛋白分离 | 垂直电泳槽：凝胶面积≥8.3×7.3cm、同时运行凝胶数：2块/次、制胶垫条厚度：0.75/1.0/1.5mm可选、外槽缓冲液容量≥750ml 转印电泳槽：湿式转印或半干式转印、支持快速转印，30分钟内完成，或湿转1.5小时内完成、兼容≥8×10cm凝胶，同时转印1～2块凝胶
37 | 水平电泳槽 | 2 | 3560 | 用于凝胶电泳 | 凝胶规格：凝胶规格≥7×7cm，可选配10×10cm制胶盘、灌胶量：25～30ml/块、试样格：配9齿和14齿各一套，厚度1.0mm和2.0mm可选、缓冲液容量：约255ml
38 | 电泳仪电源 | 2 | 6432 | 用于电泳仪供电 | 并联输出≥4组、输出范围：6～600V(1V)，4～400mA(1mA)，240W、定时范围：1～999min、恒压、恒流、恒功率、过载保护、空载保护、漏电保护
39 | 倒置显微镜 | 1 | 33900 | 用于细胞形态观察 | 模块化无限远光学系统、铰链式双目观察筒、配3个以上物镜、成像系统带高灵敏度CMOS相机、高清显示屏、多功能可拆卸载物台
40 | 体视显微镜 | 1 | 2138 | 用于样本观察 | 连续变倍光学系统，变倍比≥1:6.5、物镜变倍范围：0.7X～4.5X、标准放大倍率：6.7X～45X、双目或三目观察头，45°倾斜，瞳距可调
41 | PP通风柜 | 1 | 6518 | 用于处理挥发性、有害危险化学品 | 柜体材质：8mm以上瓷白色PP板材、台面材质：12mm以上耐酸碱实芯理化板、排风量≥800m³/h、面风速：0.3～0.8m/s可调、排风管道接口≥Φ200mm、带LED照明灯、防溅插座≥2个、风机、紫外灯、照明灯独立控制

## 报价表
一、产品报价情况一览表
序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价（元） | 主要功能或目标 | 需满足的要求 | 报名产品品牌型号 | 报价（总价：元）
1 | -20℃低温冰箱 | 1 | 15800 | 用于储存酶、抗体、蛋白质分子量标记物等 | 有效容积≥270L、温度范围：-10℃～-25℃可调，控温精度1℃、直冷，具备开门报警、断电报警、温控失效报警、传感器故障报警等多重声光报警功能、可上锁、带内门、配备断电保护、LED数字显示
2 | 冰箱 | 1 | 1599 | 用于储存培养基、血清、PBS等 | 有效容积≥200L、风冷、温度范围：2℃～8℃、LED数字显示
3 | 超低温冰箱 | 1 | 56700 | 用于长期储存生物样本（细胞、组织、微生物等） | 立式、有效容积≥600L、温度达-80°以下、带声光报警系统(开门、断电、电压异常、传感器故障、电池电量低、冷凝器散热差、系统故障等)、带安全锁、带内门、配备断电保护、带温度显示
4 | 液氮罐 | 2 | 12258 | 用于长期储存原代细胞、干细胞等 | 容积在50L以上、配3个以上提桶、带储存盒、液位温度监控、多重报警系统、安全锁
5 | 层析柜 | 1 | 26000 | 用于层析实验及试剂暂存 | 有效容积≥1000L、温度范围4-25℃、双门结构、门带玻璃观察窗及照明灯、配4层以上可调不锈钢隔板
6 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 56800 | 用于细胞培养 | 有效容积≥170L、180℃干热高温灭菌、开门30s关门后10分钟内温度及CO2浓度恢复至标准、未关门报警、标配3层以上隔板
7 | 生物安全柜 | 1 | 55294 | 用于有生物危险性的实验操作 | A2级、70%气体循环，30%外排、可容纳双人操作、双风机双过滤器、紫外线消毒、门限位报警、气流波动报警、过滤器破损/寿命报警
8 | 全波长酶标仪 | 1 | 50000 | 用于定量光学检测（标志物、代谢产物等） | 测定范围：0-4.000 OD、波长范围：190nm-1000nm、波长精度：≤±1nm、多模式分析软件（含定性/定量分析、动力学、光谱扫描等功能）、具备孵育功能，控温范围室温+5℃~45℃，精度±0.5℃
9 | 漩涡振荡器 | 2 | 768 | 用于快速混匀离心管内液体 | 转速可调、适配多种规格离心管
10 | 电动大容量移液器 | 2 | 4000 | 用于快速转移大量液体 | 适用1ml～100ml玻璃及塑料移液管、吸液速度可调、内置疏水性过滤器及防倒吸阀、可显示速度档位和电量
11 | 恒温水浴锅 | 2 | 704 | 用于培养基复温、样品解冻等 | 内胆容积≥4.9L、双孔、控温范围：RT+5℃～99℃、具备防干烧保护功能、温度报警、可定时
12 | 掌上离心机 | 1 | 1020 | 用于收集管壁液体 | 最高转速4000rpm以上、适配多种规格离心管
13 | 研究级倒置荧光显微镜 | 1 | 37600 | 用于细胞形态观察 | 模块化无限远光学系统、铰链式双目观察筒、配3个以上物镜、B、G、U三色荧光通道、成像系统带830万像素以上科学级CMOS相机、≥1080P分辨率高清显示屏、多功能可拆卸载物台
14 | 废液抽吸器 | 2 | 1200 | 用于处理实验废液 | 废液瓶容量≥4L、与废液接触部件均可高压蒸汽灭菌、带液位监测
15 | 脱色摇床（翘板款） | 2 | 1960 | 用于WB实验专用摇床 | 倾斜角度可调或固定7±2°、速度范围：10～80rpm、带定时功能
16 | 脱色摇床（水平款） | 2 | 1960 | 用于凝胶染色通用摇床 | 振幅≥10mm、速度范围：20～240rpm、带定时功能
17 | 金属低温实验配液恒温模块 | 10 | 680.7 | 用于配制对温度敏感的试剂 | 可耐受常规消毒液擦拭、可耐高压灭菌、可适配多规格离心管
18 | 翻转混匀仪 | 2 | 1960 | 用于离心管长时间混匀 | 四维旋转混合、转速可调、适配1.5ml～50ml多种规格离心管
19 | 试剂柜 | 2 | 3000 | 用于安全存放危险化学品（有机溶剂、腐蚀性试剂等） | 冷轧钢板或优质PP板、配备自动/手动排风系统、柜底带防泄漏盛漏槽、可存放≥150瓶500ml试剂
20 | 超纯水仪 | 1 | 87000 | 用于制备超纯水 | 自来水直接进水、水质达标（电阻率≥18.2 MΩ·cm @25℃、TOC≤30ppb、细菌≤1 CFU/100ml、颗粒(＞0.22μm)＜1个/ml、具备滤芯更换提示功能、产水量：≥10L/h
21 | 微量高速冷冻离心机 | 1 | 59000 | 用于常规生物学实验离心 | 最高转速≥15000rpm，步进≤100rpm、温度范围：-20℃～40℃，精度：±1℃、定时范围：30s～99min及连续运行（HOLD）、超速、过温、双门锁、不平衡保护、状态自诊断、配多转子
22 | 通用高速冷冻离心机 | 1 | 126000 | 用于常规生物学实验离心 | 最高转速≥20000rpm、温度范围：-20℃～40℃，精度：±1℃、定时范围：30s～99min及连续运行（HOLD）、不平衡保护、超速保护、超温保护、电子门锁、配多转子
23 | 大容量高速冷冻离心机 | 1 | 194000 | 用于常规生物学实验离心 | 最高转速≥25000rpm、温度范围：-20℃～40℃，精度：±1℃、定时范围：30s～99min及连续运行（HOLD）、不平衡保护、超速保护、超温保护、电子门锁、配多转子
24 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 350000 | 用于对扩增的核酸片段定量分析 | 样本通量：96孔，可适用0.2ml单管、8联管、96孔板、检测通道≥6通道，支持多重荧光检测、配套多模式分析软件（绝对定量、相对定量、多重定量、熔解曲线分析、高分辨率熔解曲线分析）、温度范围：4℃～105℃、温控精度：≤±0.1℃
25 | PCR仪 | 1 | 63000 | 用于核酸片段扩增 | 样品容量：96×0.2ml，兼容单管、8联排管和96孔板、温度范围：4℃～105℃、梯度温差范围≥30℃、可存储≥100个用户程序
26 | 自动细胞计数仪 | 1 | 65000 | 用于活死细胞计数 | 输出参数包含总细胞浓度、活/死细胞浓度、细胞活率、平均细胞直径；计数浓度范围：1×10⁴～3×10⁷个细胞/ml、≥4X或10X光学放大
27 | 电子精密天平 | 1 | 1200 | 用于常规称量(1/100) | 最大量程≥120g、可读精度≥1mg、重复性误差≤±1mg、线性误差≤±2mg、稳定时间≤3s、秤盘尺寸≥Ф80mm、标配玻璃防风罩
28 | 电子分析天平 | 1 | 17000 | 用于精密称量(1/10000) | 最大量程≥120g、可读精度≥0.1mg、重复性误差≤±0.1mg、线性误差≤±0.2mg、稳定时间≤3s、秤盘尺寸≥Ф80mm、四面防静电涂层玻璃防风罩
29 | 多参数溶液测量仪 | 1 | 20000 | 用于测定溶液ph、电导率等 | 测量参数包括pH/pX、离子浓度、mV/ORP、电导率、电阻率、TDS、盐度、溶解氧、溶解氧饱和度、温度；pH/pX测量范围：-2.000～20.000，精度±0.01；mV测量范围：-2000.0～2000.0mV；电导率测量范围：0.000μS/cm～1000mS/cm；溶解氧测量范围：0.00～50.00mg/L，精度±0.30mg/L；温度测量：-5.0℃～130.0℃，精度±0.1℃
30 | 单道可调移液器 | 2 | 15000 | 用于定量移取液体 | 每套含三支不同量程（微量量程：0.1～10μl、常规量程：2～200μl、大容量量程：100～1000μl）、可整支高温高压灭菌
31 | 电动辅助吸液器 | 2 | 8400 | 用于快速定量转移液体 | 适用1ml～100ml玻璃及塑料移液管、吸液速度可调、内置疏水性过滤器及防倒吸阀、可显示速度档位和电量
32 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 9600 | 用于器皿消毒、样品烘干 | 有效容积≥100L、控温范围：RT+10℃～200℃、温度分辨率：0.1℃、温度波动度：≤±1℃、定时范围：0～9999min、带玻璃观察窗
33 | 制冰机 | 1 | 26500 | 用于提供洁净碎冰用以样品临时保温 | 制冰量≥130kg/天、储冰量≥28kg、冰块形状：雪花碎冰、自来水直接进水、
34 | 超声波清洗仪 | 1 | 5000 | 用于实验器皿清洗 | 容量≥10L、超声频率≥40kHz、超声功率：≥300W、温度控制：室温～80℃、具备水位保护功能、可定时
35 | 全自动高温灭菌器 | 1 | 48000 | 用于高压蒸汽灭菌 | 容积≥100L、内腔尺寸：≥Φ386×860mm、设计压力：-0.1～0.28MPa、灭菌温度范围：105℃～138℃、蒸汽零外排、超温保护、超压保护、断水保护、电子安全门锁、可存储≥3种预置灭菌程序
36 | 蛋白电泳设备 | 2 | 21400 | 用于蛋白分离 | 垂直电泳槽：凝胶面积≥8.3×7.3cm、同时运行凝胶数：2块/次、制胶垫条厚度：0.75/1.0/1.5mm可选、外槽缓冲液容量≥750ml 转印电泳槽：湿式转印或半干式转印、支持快速转印，30分钟内完成，或湿转1.5小时内完成、兼容≥8×10cm凝胶，同时转印1～2块凝胶
37 | 水平电泳槽 | 2 | 3560 | 用于凝胶电泳 | 凝胶规格：凝胶规格≥7×7cm，可选配10×10cm制胶盘、灌胶量：25～30ml/块、试样格：配9齿和14齿各一套，厚度1.0mm和2.0mm可选、缓冲液容量：约255ml
38 | 电泳仪电源 | 2 | 6432 | 用于电泳仪供电 | 并联输出≥4组、输出范围：6～600V(1V)，4～400mA(1mA)，240W、定时范围：1～999min、恒压、恒流、恒功率、过载保护、空载保护、漏电保护
39 | 倒置显微镜 | 1 | 33900 | 用于细胞形态观察 | 模块化无限远光学系统、铰链式双目观察筒、配3个以上物镜、成像系统带高灵敏度CMOS相机、高清显示屏、多功能可拆卸载物台
40 | 体视显微镜 | 1 | 2138 | 用于样本观察 | 连续变倍光学系统，变倍比≥1:6.5、物镜变倍范围：0.7X～4.5X、标准放大倍率：6.7X～45X、双目或三目观察头，45°倾斜，瞳距可调
41 | PP通风柜 | 1 | 6518 | 用于处理挥发性、有害危险化学品 | 柜体材质：8mm以上瓷白色PP板材、台面材质：12mm以上耐酸碱实芯理化板、排风量≥800m³/h、面风速：0.3～0.8m/s可调、排风管道接口≥Φ200mm、带LED照明灯、防溅插座≥2个、风机、紫外灯、照明灯独立控制
合计：
代理供应商（盖公章）或授权代表签名：
年 月 日