## Sheet1
广州医科大学附属第四医院医学影像录像系统报名产品参数说明
项目要求 |  |  | 报名产品参数是否符合?请打✅ |  | 报名产品实际参数
1 | 用途 | 适用于眼科与耳鼻喉手术中实时录像与术野共享，手术类型覆盖中耳手术（如镫骨撼动、人工耳蜗植入）、喉部显微激光切除、白内障超声乳化、青光眼小梁切除等；复杂手术：视网膜脱离修复、黄斑裂孔封闭、糖尿病视网膜病变手术等； | 是 | 否
2 | ★适配机型 | 徕卡PROVEO8手术显微镜、徕卡F40手术显微镜、目乐HIR-900A手术显微镜 | 是 | 否
3 | 用户模块 | 支持用户登录，角色化权限管理，按岗位分配操作权限，保障系统安全合规 | 是 | 否
4 | 信息录入模块 | 支持病人资料单个/批量录入，可自由增删改字段 | 是 | 否
5 | 图像显示及录像模块 | 可连接各类高清/标清内镜、显微镜；支持高清设备信号输入，宽屏显示，动态图像预览、高清录像与回放 | 是 | 否
6 | 图像采集模块 | 支持脚踏开关、鼠标、快捷键采集，图像清晰，支持原始采图 | 是 | 否
7 | 图像处理模块 | 支持图像对比、校正、标注、测量、裁剪、伪彩等多种处理功能 | 是 | 否
8 | 模板管理模块 | 提供专业诊断词库与规范模板，支持新增、修改、删除，适配多科室 | 是 | 否
9 | 报告设计模块 | 报告设计便捷，模板调用、在线修改，图文适配医疗规范 | 是 | 否
10 | 打印控制模块 | 支持图文报告打印 | 是 | 否
11 | 快速检索模块 | 支持按日期、状态、医生、患者快速筛选，支持一键检索与批量处理 | 是 | 否
12 | 查询模块 | 支持精确、模糊、组合查询，按姓名、住院号、日期检索，结果可导出 | 是 | 否
13 | 统计模块 | 支持工作量、检查项目统计，可输出自定义报表与打印 | 是 | 否
14 | 网络及通用接口模块 | 支持网络登记查询，开放接口对接HIS/PACS，数据互通 | 是 | 否
15 | 数据安全模块 | 数据实时备份+定期备份，支持移动硬盘直存，数据安全稳定 | 是 | 否
16 | 视频剪辑模块 | 支持回放采图、剪切、分段保存 | 是 | 否
17 | 硬件接口模块 | 支持HD-SDI、DVI等多接口 | 是 | 否
18 | 成像器件 | 优于1/3英寸3CMOS | 是 | 否
19 | 有效像素 | 1920(H)×1080(V) | 是 | 否
20 | 视频格式 | 优于1080P全高清 | 是 | 否
21 | 光学系统 | RGB分光棱镜方式 | 是 | 否
22 | 扫描方式 | 1125/59.94Hz逐行扫描 | 是 | 否
23 | 水平清晰度 | 优于1000线 | 是 | 否
24 | 信噪比 | 优于54dB | 是 | 否
25 | 灵敏度 | 2000lx/F10/3200K以上 | 是 | 否
26 | 镜头接口 | C接口 | 是 | 否
27 | 视频输出 | HD-SDI×2、DVI、模拟YPbPr、复合、S-VIDEO、RGB | 是 | 否
28 | 电子快门 | 1/60~1/10000s（滚动快门） | 是 | 否
29 | 慢速快门 | 最大1/4秒 | 是 | 否
30 | 自动功能 | 自动白平衡、自动增益、自动快门光圈、自动光圈、自动底纹 | 是 | 否
31 | 配置清单 | 1、医学影像直播录像系统硬件 1套 系统主机:优于INTELi5-12500/8G内存/2T硬盘/256-512G固态/键盘、鼠标/，≥24寸高清液晶显示器。 2、高清晰采集卡 1张 3、高清视频线 1批 4、无线网卡 1张 5、医用一体台车 1台 6、医学影像直播录像系统 1套 7、医疗级全高清摄像机 1套 8、手术显微镜光学硬件 1套 | 是 | 否
供应商名称：
日期：
授权代表：
注：此页请打印后加盖公章并发回pdf扫描件 |  |  | 联系电话：